Ćwiczenie A-1: Pomiary przyrządem analogowym

Cel ćwiczenia: Nauka pomiarów wykonywanych przyrządami analogowymi - popularnie zwanych miernikami wskazówkowymi; poznanie zasad obliczania dokładności pomiaru realizowanego metodą bezpośrednią i z pojedynczym odczytem, czyli niepewności pomiaru typu B.

- Podstawowe pojęcia

Błąd bezwzględny – różnica pomiędzy wartością zmierzoną X, a wartością prawdziwą Xp (zwaną też - rzeczywistą). Wartość błędu jest wyrażana w jednostkach wielkości mierzonej:

Błąd względny (procentowy) – błąd bezwzględny odniesiony do wartości prawdziwej lub wartości zmierzonej, gdy zachodzi relacja Xp ( X; najczęściej jest przedstawiany w procentach:

Pomiar metodą bezpośrednią – pomiar wielkość przyrządem przeznaczonym do jej pomiaru; np. pomiar amperomierzem prądu elektrycznego, pomiar długości miernikiem laserowym. W realizacji metoda charakteryzuje się zwykle dużą prostotą, jak też oceną dokładności pomiaru.

- Błędy pomiaru wykonywanym przyrządem analogowym

Rozpatrując najczęściej występujące błędy w pomiarach metodą bezpośrednią, na uwagę zasługują trzy rodzaje:

1. Błędy przyrządu pomiarowego

2. Błąd odczytu

3. Błąd metody pomiaru

Ad. 1. Przyrządy analogowe mają dwa rodzaje błędów. Pierwszy, to błąd podstawowy zw. błędem granicznym, dopuszczalnym; jego wartości zwykle wynika z klasy dokładności przyrządu. W przyrządach do pomiaru wielkości elektrycznych rozróżnia się 5 klas dokładności: 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5. Wymiarem klasy dokładności jest % (w zapisie klasy znak % jest pomijany).

Błąd podstawowy określa dokładność przyrządu dla pomiaru wykonywanego w tzw. warunkach odniesienia, tzn. w warunkach wymienionych w normie lub instrukcji obsługi przyrządu. Typowym warunkiem odniesienia jest zakres temperatur zewnętrznych, np. (23 ( 5) oC.

Jeżeli zaś pomiar odbiega od warunków odniesienia, to w ocenie dokładności pomiaru należy uwzględnić też błędy dodatkowe, których sposób obliczania określa też wytwórca przyrządu, podając m.in. błąd temperaturowy, np. zależnością: δtem = 0,1 %/1oC.

Błąd graniczny, dopuszczalny przyrządu (gX jest liczony z zależności:

, w której: kl. – klasa dokładności miernika; - zakres pomiarowy.

Warto tutaj zauważyć, że dla ustalonego zakresu pomiarowego bezwzględny błąd graniczny przyjmuje stałą wartość - niezależną od mierzonej wartości, czyli też od odchylenia wskazówki przyrządu.

Natomiast względny błąd graniczny określają zależności:

, w których: X - wartość zmierzona.

Jak widać z powyższych zależności,  błędu względny szybko rośnie w miarę zmniejszania się odchylenia wskazówki (wartości mierzonej), stąd kryterium wykonywania dokładnych pomiarów nie zaleca pomiarów przy odchyleniach wskazówki poniżej połowy zakresu podziałki (już dla α ≤ ½ αmax  jest  δg ≥ 2 kl.).

Przykład 1: Amperomierzem o zakresie Iz = 5 A  i  kl. 1, zmierzono prądy 0,5 A; 2,5 A; 5 A. Jakie błędy graniczne miał miernik w tych pomiarach(

Wartość bezwzględna dopuszczalnego błędu granicznego nie zależy od wartości mierzonej:

= const.

Wartości względnych błędów granicznych wynoszą:

dla I = 5 A (pełny zakres pomiarowy):	  = kl.

dla I = 2,5 A (połowa zakresu pomiarowego): = 2 kl.

dla I= 0,5 A (zakresu pomiarowego):       = 10 kl.

Ad. 2. Pomiary przyrządami analogowymi wymagają starannych odczytów położenia wskazówki względem podziałki. Staranność ta polega na umiejętności umyślnego, proporcjonalnego podziału działki elementarnej skali miernika, czyli podziału odległości między jej sąsiednimi kreskami podziałki. W zależności od klasy miernika odczytów odchylenia wskazówki należy dokonać z dokładnością 0,1 lub 0,2 działki elementarnej – dla przyrządów klas laboratoryjnych (0,2 i 0,5), i 0,5 działki - dla przyrządów klas technicznych (kl.1 i gorszych). Tak wykonane odczyty pozwalają pominąć w obliczeniach dokładności  błędy odczytu.

Przykład 2: Miernikiem kl. 0,5  i  (m = 75 dz. wykonano odczyt odchylenia wskazówki z dokładnością do 0,1 działki, uzyskując wynik: ( = 50,4 dz. . Porównać błąd odczytu z błędem granicznym dopuszczalnym miernika, wyrażając go w działkach.

Jest:   (o( = 0,1 dz ,  .

Błąd odczytu jest ok. 4 razy mniejszy od błędu granicznego i może być pominięty, gdyż w rachunkach błędów istnieje reguła: błędy o 3-krotnie mniejszych wartościach od maksymalnego w istotny sposób nie wpływają na wynik.

Przykład.3.	Z miernika jak w przykładzie 2. odchylenie wskazówki odczytano z dokładnością do 1 działki elementarnej, przedstawiając wzkazanie (=50 dz. Porównać błąd odczytu z granicznym.

Teraz jest   (o( = 1dz ,       , czyli:

Wniosek: W wyniku „kiepskiego” odczytu błąd odczytu jest większy od błędu granicznego o ok. 2,5 razy, a stąd pomiar staje się mało dokładny. Taki pomiar należy uznać za nieprawidłowy, a jego wykonawcę – za ignoranta.

Pamiętaj! Odczytów z przyrządów wskazówkowych, klas 0,2 i 0,5 , należy dokonywać starannie, bez błędu paralaksy, i z dokładnością do dziesiętnej części działki elementarnej (np. ( = 63,1 dz ; 67,0 dz ; 122,7 dz).

Odczytów wartości wskazań przyrządów wskazówkowych dokonuje się na dwa sposoby: bezpośrednio w jednostkach wielkości mierzonej, lub pośrednio - przez odczyt liczby działek odchylenia wskazówki. Pierwszy sposób realizowany jest zwykle w miernikach klas technicznych i w miernikach uniwersalnych. Podziałki w nich opisane są wartościami mierzonej wielkości, dzięki temu pomiary nimi są stosunkowo szybkie.

Natomiast podziałki przyrządów laboratoryjnych zwykle opisane są w działkach, które należy następnie przeliczyć na wartość wielkości mierzonej, uwzględniając przy tym tzw. stałą  zakresową c przyrządu:

Stała zakresowa wynika z wykorzystywanego do pomiaru zakresu (Xz), i całkowitej liczby działek podziałki (αm). I tak:

- stała woltomierza                 ,

- stała amperomierza              ,

- stała watomierza                  .

Przykład 4: Woltomierzem o danych: kl. 0,2 , (m = 150 dz, Uz = 15 V, zmierzono napięcie uzyskując wskazanie ( = 122,6 dz. Określić wartość mierzonego napięcia.

Ad. 3. Błąd metody występuje wtedy, gdy zastosowana metoda pomiaru nie umożliwia zmierzenia ściśle tej wartości, która miała być zmierzona. W pomiarach napięcia i prądu wykonywanych przyrządami wskazówkowymi, źródłem błędów metody jest pobór przez mierniki mocy z obiektu pomiaru. Jeżeli pobór ten jest znaczący w stosunku do energii zawartej w obiekcie pomiaru, to wskazanie miernika będzie błędne. Przykładem niech będzie pomiar napięcia stosowanych w zegarkach bateryjek „pastylkowych” . Ich moc dyspozycyjna, rzędu kilkudziesięciu mikrowatów, nie pozwala na pomiar napięcia miernikami wskazówkowymi, które z reguły pobierają moc rzędu miliwatów. W tym wypadku pomiar spowoduje zniszczenie bateryjki! Ocena błędów metody będzie przedmiotem dalszych ćwiczeń.

# 3.  Szacowanie niepewności pomiarów bezpośrednich

O końcowej niepewności każdego pomiaru decydują błędy wywołane tak przez stosowaną w układzie pomiarową aparaturę, jak też warunki  zewnętrzne w jakich realizowany jest pomiar. Dążność do wykonania przyrządem jak najdokładniejszego pomiaru sprowadza się do spełnienia kilku warunków, w wyniku  których zostaną rozpoznane i wyeliminowane większość możliwych źródeł błędów, a wtedy na niepewność pomiaru będzie miał wpływ jedynie błąd podstawowy przyrządu pomiarowego. Taki pomiar zaistnieje wtedy, gdy przebiegać będzie w warunkach odniesienia, przyrząd będzie wywoływał pomijalnie mały błąd metody, a pomiar, w tym odczyt wskazań, wykonany zostanie z dużą starannością.

Każdemu zjawisku losowemu przypisuje się stosowną funkcję matematyczna zw. funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa zdarzenia, a która charakteryzuje zjawisko losowe pod względem prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń losowych w nim występujących. Jej przyjęcie jest wynikiem praktycznych doświadczeń i badań zjawiska.

Zdobyta na przestrzeni mienionych lat praktyczna wiedza z pomiarów, jak też opracowania teoretyczne, uzasadniły pogląd zaliczający pomiary do zjawisk losowych, przypadkowych. Jeżeli każdy pomiar, to też pojedynczy pomiar, czyli pomiar z pojedynczym odczytem wskazań, jest też zdarzeniem losowym! Inaczej mówiąc, należy mu przypisać właściwości statystyczne, określone m.in. prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

W pomiarach zdarzeniami losowymi są odczyty wartości mierzonych X, i zarazem ich błędy (X. Dla wszystkich przyrządów pomiarowych - niezależnie od rodzaju, typu, czy mierzonej wielkości - za najbardziej odpowiednią funkcję rozkładu prawdopodobieństwa błędów przyjęto tzw. rozkład równomierny, zwany też jednostajnym, przedstawiony na rys.1.

Z ogólnych zasad tworzenia funkcji rozkładu wynika, że dla rozkładu jednostajnego jest ona ograniczona wartościami granicznego, dopuszczalnego błędu, a jej wartość jest stała i wynosi 1/(2 (gX) (pole pod funkcją przyjmuje wartość jednostkową!).

Przyjęcie dla przyrządów takiej funkcji oznacza, że w pojedynczym pomiarze przyrząd ma rzeczywisty błąd o wartości należącej do przedziału ((gX, a wystąpienie każdej wartości błędu ma jednakowe prawdopodobieństwo.  Odnosząc to do wartości mierzonej, uzyskuje się przedział wartości , w którym występuje wartość poprawna z prawdopodobieństwem równym pewności.

Uwzględniając jednak losowy charakter pomiaru należy jego dokładność przedstawić parametrami statystycznymi. Takim parametrem dowolnego rozkładu prawdopodobieństwa jest odchylenie standardowe, które w przypadku rozkładu jednostajnego wynosi .

Dla potrzeb pomiarowych odchylenie standardowe przyjęto nazywać niepewnością standardową i oznaczać małą literą u(X), zaś jej wartość względną – ur(X):

;

Niepewność standardowa rozkładu jednostajnego zawęża przedział prawdopodobnych błędów do ok. 58% wartości błędu granicznego przyrządu. W związku z tym, przyjęcie niepewności standardowej do oceny dokładności pomiaru daje zbyt małe zaufanie do wyniku pomiaru. Z tej przyczyny, w wyniku końcowym pomiaru uwzględnia się niepewność rozszerzoną - wynikającą z pomnożenia niepewności standardowej przez tzw. współczynnik rozszerzenia k. Niepewność rozszerzoną oznacza się dużą literą U:

U(X) = k u(X)  ;  Ur (X) = k ur(X)

Dla pomiarów bezpośrednich współczynnik rozszerzenia przyjmuje wartość:   ,

gdzie p – jest przyjętym poziomem ufności wyniku pomiaru (zalecane wartości: 0,68; 0,95; 0,997).

Przykład 5: Woltomierzem kl.0,5 o zakresie 100 V zmierzono napięcie U = 80,2 V. Podać wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru na poziomie ufności p = 0,95. Obliczenia:

- niepewność standardowa miernika:

- niepewność rozszerzona: , gdzie  k =;  wtedy

(uproszczenie do rozdzielczości odczytu!)

-  wynik pomiaru:  ,  ; .

## 4.  Program ćwiczeń

- Zapoznać się z przyrządami znajdującymi się na stanowisku, Wykonać pomiary napięć i prądów, generowanych przez wskazane obiekty.

- Opracować i ocenić wyniki pomiarów.

Tabele pomiarów

Tab.1. Pomiary napięcia stałego

| Typ Klasa dok. | Odczyty | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | Uz V | cv V/dz | ( dz | U V | U ( U(U), p = .... V | Ur(U) % |

Tab. 2. Pomiar prądu stałego

| Typ Klasa dok. | Odczyty | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | Iz A | cA A/dz | ( dz | I A | I ( U(I), p=...... A | Ur(I) % |

Tab. 3. Pomiar napięcia sieci 50Hz

| Typ Klasa dok. | Odczyty | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | Uz V | cv V/dz | ( dz | U V | U ( U(U), p=.... V | Ur(U) % |

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- krótki opis wykonanych pomiarów i schematy połączeń,

- tabele pomiarów z wynikami końcowymi,

- przykładowe obliczenia (dla każdej tabeli),

-wnioski dotyczące poprawności wskazań mierników.

Jeżeli do pomiarów zastosujemy jednocześnie dwa lub więcej przyrządów (co w praktyce rzadko zachodzi), to nie należy się spodziewać jednakowych odczytów wskazań. Występujące różnice są wynikiem rzeczywistych błędów, jakimi charakteryzują się poszczególne mierniki, a których wartości (jak wiemy), nie mogą przekraczać błędów granicznych - jeżeli one są sprawne.

Ocenę poprawności pomiarów dwóch mierników można wykazać na podstawie sprawdzenia nierówności porównującej różnicę ich wskazań z sumą ich niepewności pomiaru. Np. dla pomiaru napięcia, gdy jest spełniona nierówność: |U1 – U2| ≤ U(U1) + U(U2), gdzie U1 ,U2 – zmierzone napięcia;U1(U1), U(U2) - ich niepewności, to ich wskazania można uznać za poprawne. W przeciwnym przypadku jeden z nich, a który – trudno powiedzieć, mierzy źle!

Dla trzech mierników sprawdzenie nierówności należy wykonać parami, trzykrotnie.

# Text boxes

f((X)

0)

9

9

1/(2(gX)

+(gX

-(gX

0

Rys. 1. Rozkład jednostajny