Ćw. D -1.  Pomiary rezystancji omomierzami i metodą techniczną

Cel ćwiczenia

Ćwiczenie ma nauczyć studentów umiejętności wykonywania pomiarów rezystancji multimetrami oraz układem pomiarowym realizującym metodę techniczną. W szczególności uczy doboru właściwego układu pomiarowego,  sposobu oceny błędów metody i opracowania niepewności wyniku pomiaru.

Właściwości metody technicznej

W opisie właściwości elektrycznych większości ciał duże znaczenie ma rezystancja, a stąd jej pomiar jest wykonywany powszechnie. Dobór metody, przyrządu lub układu pomiarowego wynika z wartości mierzonej rezystancji i żądanej dokładności wyniku pomiaru. Nie bez znaczenia jest też rodzaj obiektu pomiarowego, chociażby jego struktura, czy stan skupienia. Jednak każdy przyrząd i układ pomiarowy w swej istocie działania musi realizować pomiar zgodnie z prawem Ohma.

Metodą pośrednią pomiaru rezystancji jest metoda techniczna zwana też metodą woltomierza i amperomierza. W stosunku do pomiarów metodą bezpośrednią, realizowaną np. w miernikach rezystancji, jej zaleta polega na możliwości zasilania mierzonego element żądanym prądem lub napięciem. Stąd ma dużą przydatność w pomiarach elementów nieliniowych i w pomiarach charakterystyk. Niepewności pomiarów tą metodą głównie wynikają z niedokładności stosowanych przyrządów. Jednak przy ich niestarannym doborze, jak też źle dobranym i zestawionym układzie pomiarowym, uzyskane wyniki mogą być obarczonego znacznie większymi niepewnościami, z czego wykonujący pomiar może nie zdawać sobie sprawy.

Układy pomiarowe najczęściej są obwodami prądu stałego. W zależności od rzędu wartości mierzonej rezystancji stosowane są dwa układy pokazane na rysunku 1.

Rys. 1. Zasada pomiaru rezystancji metodą woltomierza i amperomierza (metodą techniczną); 
a) układ z poprawnie mierzonym prądem, b) układ z poprawnie mierzonym napięciem.

Na podstawie pomiarów natężenia prądu IA i napięcia UV, oblicza się rezystancję

.

Jednak obliczona wartość RX jest obarczona błędem metody wywołanym skończonymi rezystancjami woltomierza (RV) i amperomierza (RA). W układzie z rys. 1a mierzy się szeregowo połączone RX i RA, czyli wartość poprawna mierzonej rezystancji wynika z zależności

.

W układzie z rys. 1b występuje równoległe połączenie RX i RV, stąd wartość poprawną mierzonej rezystancji można obliczyć z zależności

.

Pełną analizę błędów metody technicznej zawarto w załączniku. Wynika z niej, że dla  powinniśmy wybrać układ z rys. 1b, natomiast dla  poprawnym jest układ z rys. 1a. 	Zmodyfikowaną metodę techniczną wykorzystują w bezpośrednich pomiarach rezystancji mierniki wielofunkcyjne, zw. multimetrami. W multimetrach analogowych pomiar odbywa się warunkach ustalonego napięcia zasilania U=const (rys. 2).

Rys.2. Zasada pomiaru rezystancji stosowana w multimetrach analogowych
E, Ro – parametry źródła prądu

Wynikiem tego prąd przepływający przez mierzony rezystor jest nieliniową funkcją RX , a stąd podziałka dla odczytu rezystancji też jest nieliniowa z odwróconym opisem skali wartości (dla (A = (max  jest 0 (,  dla (A=0  jest Rx = (.

W multimetrach cyfrowych wartość prądu o ustalonej wartości wywołuje spadek napięcia na mierzonym rezystorze RX (rys.3).

Rys.3. Zasada pomiaru rezystancji stosowana w multimetrach cyfrowych.

Prąd o wartości niezależnej od mierzonej rezystancji RX uzyskuje się w układzie elektronicznym, który realizuje warunki pracy źródła prądowego. W tym przypadku odczyt jest bardzo wygodny, gdyż zachodzi proporcjonalność pomiędzy wskazywanym napięciem a rezystancją. Ze względu na duża rezystancję wewnętrzną woltomierza cyfrowego, błąd metody pomiaru napięcia zwykle jest nieistotny.

Dysponując wzorcem rezystancji i stosunkowo dokładnym woltomierzem cyfrowym można wykonać pomiary dokładniejsze niż układami z rys. 1. W układzie z rys. 4 kolejno mierzy się woltomierzem spadki napięć na rezystorach RX i RW. Tutaj też woltomierz cyfrowy może być gwarantem pomijalnie małych błędów  metody.

Rys. 4. Zasada pomiaru rezystancji z wykorzystaniem wzorca rezystancji i woltomierza cyfrowego.

Jeżeli w obwodzie porównywanych rezystorów zapewni się dużą stałość prądu, to wynik pomiaru określa zależność

.

Zwykle układ pomiarowy jest stosowany w pomiarach dokładnych, wymaganych np. przy wzorcowaniu oporników precyzyjnych i boczników.

Program pomiarów

- Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią.

Do pomiarów zastosuj multimetry: analogowy i cyfrowy. Poznaj sposób wykonania nimi pomiarów rezystancji. Przed pomiarem przeprowadź czynności ich zerowania.

- Pomiary rezystancji metodą pośrednią.

Zapoznać się z miernikami i ocenić ich właściwości w pomiarach rezystancji metodą techniczną.

Po zestawienie dowolnego układu pomiarowego (a lub b) wykonać pomiary próbne. Na podstawie przeprowadzenia obliczeń błędów metody dla obu układów, dokonać wyboru właściwego układu pomiarowego (kryterium . Następnie wykonać właściwe pomiary, stosując układ o mniejszym błędzie metody.

Pamiętaj! Nie przekraczaj w układzie pomiarowym dopuszczalnej mocy dla mierzonych rezystorów. Kontroluj wskazania amperomierza, tak aby (PRmax – moc badanego rezystora, R –wartość badanego rezystora).

Tabele pomiarowe

Tab.1. Pomiary rezystancji multimetrem cyfrowym, typu ............... .

| Rezystor | Odczyt | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | R ( | R(U(R), p=0,95 ( | Ur(R) % |
| R...... |  |  |  |
| R...... |  |  |  |

Opracowanie wyniku pomiaru. Wg wzoru podanego w instrukcji obsługi przyrządu obliczyć błąd graniczny dopuszczalny miernika, a następnie jego niepewność standardową: u(R)=(gR/. Niepewność rozszerzona dla pomiarów bezpośrednich określona jest zależnością U(R)=k u(R)= p u(R), gdzie k jest współczynnikiem rozszerzenia, a p przyjętym poziomem ufności wyniku. 
Ur(R)= [U(R)/R]100%.

Tab.2. Pomiary rezystancji multimetrem analogowym, typu .........., dokładności…………… .

| Rezystor | Odczyt i obliczenia | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  | R ( | Lp mm | (gLp mm | (gR ( | R(U(R), p=0,95 ( | Ur(R) % |
| R...... |  |  |  |  |  |  |
| R...... |  |  |  |  |  |  |

Tab. 3. Pomiary próbne, wyniki obliczeń  i wybór  układu pomiarowego do pomiaru rezystancji metodą techniczną

| Opornik | Odczyty | Obliczenia | Wybrany układ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woltomierz | Amperomierz | PR=IA(UV W | Rx=UV /IA ( | RV ( | RA ( | Rgr ( | % | % |  |
|  | Un V | (V dz | cV V/dz | UV V | In mA | (A dz | cA mA/dz | IA mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poprawnie mierzonego ....... |
| R.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poprawnie mierzonego ....... |

Tab. 4. Pomiary rezystancji oporników R...... i R ........

| Opornik | Odczyty | Obliczenia | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | amperomierz | woltomierz | RX ( | (m % | p ( | RXp ( | RXp(U(R) p=0,95 ( | Ur(R) % |
|  | Un V | (V dz | cV V/dz | UV V | In mA | (A dz | cA mA/dz | IA mA |  |  |  |  |  |  |
| R... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory: rezystancja graniczna  ; błąd metody:  - układu poprawnie mierzonego prądu  , - układu poprawnie

mierzonego napięcia  ; wartość poprawna mierzonej rezystancji ,

poprawka

Obliczanie niepewności pomiaru. Z klas dokładności woltomierza i amperomierza wyznacza się niepewność standardową standardowa łączna,

następnie niepewność rozszerzoną, stosując poniższe zależności

Załącznik

Wyznaczanie błędu metody pomiaru rezystancji

Wartość rezystancji wyznaczona na podstawie wskazań przyrządów, zgodnie z prawem Ohma, wynosi

.	(1)

Poprawną wartość mierzonej rezystancji przedstawia wzór

.	(2)

Układ poprawnie mierzonego napięcia pokazano na rysunku 1b.

W układzie tym występują następujące zależności

.	(3)

Po podstawieniu zależności (3) do wzoru (2) otrzymuje się

.	 (4)

Błąd metody pomiaru rezystancji wyznacza się zgodnie z równaniem

.	 (5)

Podstawiając do wzoru (5) relacje (1) i (4) otrzymuje się następujący tok postępowania

(6)

i ostatecznie otrzymuje się

.	 (7)

Układ poprawnie mierzonego prądu został przedstawiony na rysunku 1a.

W układzie poprawnego pomiaru prądu występują następujące zależności

.	(8)

Po podstawieniu zależności (8) do wzoru (2) otrzymuje się

.	 (9)

Błąd metody pomiaru rezystancji wyznacza się zgodnie z równaniem

.	(10)

Podstawiając do wzoru (10) relacje (1) i (9) otrzymuje się następujący tok postępowania

(11)

i ostatecznie otrzymuje się

.	(12)

Jeżeli przyrównamy do siebie wyrażenia (7) i (12)

,	(13)

to w rezultacie otrzymamy równanie kwadratowe

,	(14)

którego rozwiązaniem jest

.	(15)

Ponieważ  to słuszna jest zależność

.	(16)

Jeżeli  to powinniśmy wybrać układ poprawnie mierzonego napięcia, natomiast dla  poprawnym jest układ poprawnie mierzonego prądu.

Opracował DD