Motto: Używanie niesprawdzonych przyrządów

pomiarowych jest takim samym brakiem kultury

technicznej, jak przykręcanie śruby kombinerkami zamiast odpowiednim kluczem.

# 13. SPRAWDZANIE BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH

# PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

## Cel ćwiczenia

Poznanie techniki pomiarowej sprawdzania elektrycznych przyrządów pomiarowych - na przykładzie wyznaczania błędów podstawowych przyrządów do pomiarów prądu i napięcia.

### 1. Wiadomości podstawowe

Pomiary wykonywane w handlu, technice i nauce powinny być wiarygodne, czyli charakteryzować się odpowiednią dokładność. Dokładność pomiarów zależy głównie od dokładności stosowanych przyrządów pomiarowych, a więc od ich błędów. Poprawność wskazań nowego przyrządu gwarantuje jego producent, zaś przyrządu używanego – jego użytkownik (właściciel). Jest obowiązkiem użytkownika przyrządu poddanie go okresowemu sprawdzaniu. Czynności te wykonywane są przez regionalne placówki Głównego Urzędu Miar, czyli Okręgowe lub Obwodowe Urzędy Miar. Istnieją też laboratoria przemysłowe i naukowe, zwane laboratoriami akredytowanymi, które maja prawo sprawdzania przyrządów.

Wymienione placówki, na podstawie przeprowadzonych pomiarów błędów przyrządu i porównaniu ich z błędami deklarowanymi przez producenta lub stosowne normy, wystawiają przyrządowi świadectwo legalizacyjne lub tzw. cechę legalizacyjną, czym potwierdzają jego  sprawność pomiarową.

Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe stosowane:

- w ochronie zdrowia, życia i środowiska,

- w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- w ochronie praw konsumenta,

- przy pobieraniu opłat i podatków oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań,

- przy dokonywaniu kontroli celnej,

- w obrocie publicznym do rozliczeń towarów i usług,

Prawnej kontroli metrologicznej podlega też każdy nowy typ przyrządu pomiarowego, gdy jego producent lub importer chce wprowadzić go na rynek (do handlu). Dla takiego przyrządu wykonywane są  złożone pomiary i badania (nie tylko błędów podstawowych), w konsekwencji których  zatwierdza się typ przyrządu i zezwala na wprowadzenie go do obrotu.

Przykładami przyrządów pomiarowych wymagających legalizacji są:

- „domowe” liczniki do pomiarów zużycia: energii elektrycznej, gazu (gazomierze), wody (wodomierze) i „ciepłej” wody (ciepłomierze wody),

- wagi sklepowe i odważniki (wzorce masy),

- „policyjne” alkoholomierze i  „radary”,

- analizatory gazów i mierniki drgań stosowane w kopalniach,

- prędkościomierze, tachografy i taksometry samochodowe,

- samochodowe analizatory spalin w stacjach diagnostycznych,

- odmierzacze paliw na stacjach paliwowych.

Przyrządy stosowane w laboratoriach uczelnianych nie podlegają obowiązkowi kontroli metrologicznej, jednak troska o zapewnienie wiarygodnych pomiarów wymaga ich okresowej kontroli. Jeżeli laboratorium dysponuje własnymi przyrządami kontrolnymi, do których dokładności ma pełne zaufanie, to pomiary sprawdzające wykonywane są we własnym zakresie. Przy braku takich możliwości sprawdzenie przyrządu można zawsze zlecić stosownej placówce, oczywiście za odpowiednia opłatą.

### 2. Warunki sprawdzania mierników analogowych

Celem sprawdzania przyrządu jest stwierdzenie, czy jego błędy podstawowe nie są większe od podanych przez producenta. Błędy miernika wyznacza się przez porównanie jego wskazań ze wskazaniami przyrządu kontrolnego.  Pomiary powinny być wykonane w warunkach odniesienia przynależnych danemu przyrządowi. Metoda pomiarowa i przyrządy pomiarowe kontrolne powinny być tak dobrane, aby pomiary zostały wykonane z odpowiednio dużą dokładnością względem dokładności badanego przyrządu.

Na niedokładność pomiarów wpływa układ pomiarowy, warunki otoczenia i dokładność przyrządu kontrolnego. Układ pomiarowy powinien mieć wystarczającą regulację nastawianych wielkości i gwarantować ich dużą stałość w czasie pomiarów. Zwykle jest wymagane wstępne nagrzewanie układu i przyrządów.

Pomiary błędów podstawowych mierników wskazówkowych wykonuje się na wszystkich zakresach pomiarowych, w punktach (kreskach) podziałki opisanych cyframi. Wskazówkę badanego przyrządu nastawia się dokładnie na ocyfrowaną kreskę podziałki i odczytuje wskazanie przyrządu kontrolnego. W celu wykrycia w łożyskach miernika histerezy tarcia pomiar należy wykonać dwukrotny, najpierw w przypadku wzrastającej, a następnie malejącej wartości wielkości mierzonej.

Dla bliższego zobrazowania warunków sprawdzania błędów podstawowych przyrządów niżej przedstawiono skrót instrukcji GUM.

WYCIĄG  z  INSTRUKCJI  GUM SPRAWDZANIA ANALOGOWYCH MIERNIKÓW  NAPIĘCIA, PRĄDU  I  MOCY, w tym MIERNIKÓW  UNIWERSALNYCH  I  MULTIMETRÓW

- Metoda pomiarowa i przyrządy pomiarowe stosowane do sprawdzania powinny być tak dobrane, aby niepewność rozszerzona pomiaru była co najmniej trzykrotnie mniejsza od błędu podstawowego miernika sprawdzanego.

- Rozdzielczość wskazań przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania powinna być co najmniej pięciokrotnie lepsza od rozdzielczości miernika sprawdzanego.

- Sprawdzania mierników dokonuje się w warunkach odniesienia, prądem i napięciem stałym lub sinusoidalnie przemiennym.

Warunkami odniesienia są:

- temperatura otoczenia					(23 ( 1) oC

- wilgotność wzg. powietrza				(40 ( 60) %

- współczynnik tętnień prądu stałego			( 1%

- współczynnik zawartości harmonicznych	1% - dla mierników „nie mierzących”   wartości skutecznej

5%  - dla pozostałych (True RMS)

- wahania częstotliwości wzg. wartości nominalnej	( 2%

- zewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne		pomijalnie małe

- niestabilność źródeł zasilania (5-minutowa)	( 1/5 błędu podstawowego miernika

- czas wstępnego nagrzewania układu pomiarowego 	nie krócej niż 0,5h

- Wyróżnia się następujące klasy dokładności mierników:

0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,5  ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5.

- Błędy podstawowe bezwzględne mierników wyznacza się wg wzorów:

- dla woltomierzy 		(Ub = Ub - Uk

- dla amperomierzy 		(Ib = Ib - Ik

gdzie: Ub, Ib - wartości wskazane przez mierniki sprawdzane,

Uk, Ik – wskazania mierników stosowanych do sprawdzania (przyrządów kontrolnych).

- Zmierzone błędy podstawowe sprawdzonych mierników – w przypadku ich sprawności metrologicznej – powinny spełniać we wszystkich punktach pomiarowych warunki:

(Ub ( (g,d(Ub),

(Ib ( (g,d(Ib)

w których: (g,d(Ub), (g,d(Ib) – błędy graniczne dopuszczalne sprawdzanych mierników, wynikające z przynależnych im klas dokładności.

- W wyniku stwierdzenia, że sprawdzany miernik odpowiada wymaganiom przepisów metrologicznych, wydaje się świadectwo uwierzytelnienia.

- Okres ważności świadectwa wynosi 25 miesięcy.

# --------------------------------------------

Dla mierników, których zmierzone błędy przekraczają w rozsądnych granicach wartość błędu granicznego, można sporządzić wykres poprawek w funkcji wskazań. W danym punkcie pomiarowym poprawka p jest równa wyznaczonemu błędowi bezwzględnemu ze znakiem przeciwnym (p = –().  Poprawkę należy też „zaokrąglić” do wartości rozdzielczości odczyt. Dla mierników laboratoryjnych rozdzielczość odczytu zwykle odpowiada 0,1 działki elementarnej. Wykres poprawek rysuje się linią łamaną  łączącą  punkty poprawek.

Wykorzystanie wykresu poprawek polega na dodaniu do wartości odczytanej z miernika odpowiadającej mu poprawki z wykresu, a uzyskana tak wartość jest zmierzona z błędem nie większym niż wynika to z klasy miernika.

Inną możliwością postępowania z przyrządem o większych błędach od błędu granicznego jest jego „ zdeklasowanie”, czyli przypisanie mu „gorszej” klasy. Wtedy, ze wszystkich zmierzonych  błędów bezwzględnych, wybieramy błąd o największej wartości i obliczamy wskaźnik klasy: δkl=(∆max/Xz) 100%, gdzie Xz – zakres pomiarowy. Przypisana „nowa” klasa miernika wynika z porównania wartości obliczonej z wartościami unormowanych klas.

# --------------------------------------------

3. Sprawdzanie błędów podstawowych woltomierzy cyfrowych prądu stałego

Wymagania względem dokładności pomiarów błędów przyrządów cyfrowych są podobne jak dla przyrządów analogowych. Błędy podstawowe należy sprawdzać w warunkach odniesienia. Woltomierze sprawdza się na wszystkich podzakresach pomiarowych dla obydwu polaryzacji. Liczbę punktów pomiarowych określa się według zakresu sprawdzanego woltomierza.

Na przykład, dla woltomierza o podzakresie 10 V wybiera się zwykle następujące punkty pomiarowe: 1,111 ; 2,222 ; 3,333 ; 4,444 ; 5,555 ; 6,666 ; 7,777 ; 8,888 ; 9,999 - a dla woltomierza o zakresie 2V: 0,111 ; 0,222 ; … ; 1,999. Celem stosowania wymienionych nastaw jest sprawdzenie poprawnego działania wskaźników cyfrowych.

Różnice wskazań (Ub – Uk) porównuje się z błędami granicznymi sprawdzanego woltomierza. Jeżeli przyrząd spełnia wymagania metrologiczne, to otrzymuje dokument legalizacyjny z okresem ważności 13 miesięcy.

4. Tablice pomiarowe

Tab. 1. Wyniki pomiarów  błędów podstawowych woltomierza analogowego

Woltomierz badany:  typ  ............. , klv ......... , nr fab.(inw.)  ............. , sprawdzany zakres ........ ,

(g(Ub) = …...........

Woltomierz kontrolny: typ  ..........., nr fab.(inw.) ……… , dokładność (klasa) .......................... .

| Lp. | Nastawy woltomierza badanego Ub [....] | Wskazania woltomierza kontrolnego | (Ub=Ub-Uk [....] | (Ub= ((Ub/Uz) (100% % | p2) [....] | Wynik sprawdzenia (Ub ( (g,d(Ub) wpisać: + lub - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uz [.....] | Uk [....] | (Uk [....] |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 01) |  | 0 |  | - | - | - | „+”- pozytywny wynik sprawdzenia, „ -” – negatywny wynik sprawdzenia |

1) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów.

2) Poprawki należy podawać dla miernika niespełniającego wymogów jego klasy. Wartości poprawek „zaokrągla się” do rozdzielczości odczytu przyrządu badanego.

# Tab. 2. Wyniki pomiarów  błędów podstawowych amperomierza analogowego

# Amperomierz badany: typ ............., nr fabr.(inw.) ............ , klA ...... , zakres sprawdzany .......... ,

(g.d(Ib) = ...............

Woltomierz kontrolny: typ ............, nr fab.(inw.) ................... , dokładność (klasa) ................... ,

Opornik wzorcowy: typ .............. , nr fab.(inw.) .................. , Rw = ......... (,  klasa ............,

| Lp. | Nastawy miernika badanego Ib [...] | Pomiary prądu Ik woltomierzem kontrolnym | (Ib=Ib-Ik [....] | ((Ib/Iz) (100% % | p2) [....] | Wynik sprawdzenia (Ib ( (g,d(Ib) (wpisać: + lub -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uz [...] | Uk [...] | (g(Uk) [...] | Ik=Uk/Rw [....] |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 01) |  | 0 | 0 | - | - | - | - | „+”- pozytywny wynik sprawdzenia, „ -” – negatywny wynik sprawdzenia |

1) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów.

2) Poprawki należy podawać dla miernika niespełniającego wymogów jego klasy. Wartości poprawek „zaokrągla się” do rozdzielczości odczytu przyrządu badanego.

Tab. 3. Wyniki pomiarów  błędów podstawowych woltomierza cyfrowego

Woltomierz sprawdzany:  typ  .........., nr fab./inw.  ................. , dokładność ......................... ,

sprawdzany zakres .............. .

Woltomierz kontrolny: typ  .............., dokładność ..........................., nr fab./inw.  .................

| Lp. | Nastawy woltomierza badanego Ub [....] | Wskazania woltomierza kontrolnego | (gUb [....] | (Ub= Ub-Uk [....] | ((Ub/Uz) (100% [%] | p2) [...] | Wynik sprawdzenia (Ub( (g,d(Ub) (wpisać: + lub -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uz [.....] | Uk [....] | (g,d(Uk) [....] |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 01) |  | 0 | - | - | - |  |  | „+”- pozytywny wynik sprawdzenia, „ -” – negatywny wynik sprawdzenia |

1) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów.

2) Poprawki należy podawać dla miernika niespełniającego wymogów jego klasy. Wartości poprawek „zaokrągla się” do rozdzielczości odczytu przyrządu badanego.

Tab. 4. Pomiary kalibratorem  błędów podstawowych woltomierza cyfrowego

Woltomierz badany:  typ  ............. , nr fab./inw.  ................. , dokładność ................................ ,

sprawdzany zakres ........... .

Kalibrator: typ  ................. , dokładność ..........................., nr fab.(inw.)  .....................

| Lp. | Nastawa kalibratora | Wskazania woltomierza badanego | (Ub= Ub-Uk […..] | (Ub/Uz (100% [%] | p2) [….] | Wynik sprawdzenia (Ub( (g,d(Ub) (wpisać: + lub -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uk [.....] | (g(Uk) [.....] | Uz [.....] | Ub [.....] | (g,d(Ub) [.....] |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 01) |  |  | 0 | - | - |  |  | „+”- pozytywny wynik sprawdzenia, „ -” – negatywny wynik sprawdzenia |

1) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów.

2) Poprawki należy podawać dla miernika niespełniającego wymogów jego klasy. Wartości poprawek „zaokrągla się” do rozdzielczości odczytu przyrządu badanego.

# 5.Układy pomiarowe

# Rys. 1. Układ z woltomierzem kontrolnym do sprawdzania amperomierza

# Rys. 2. Układ do sprawdzania woltomierza

6. Uwagi do sprawozdania

Dla badanych przyrządów, w przypadku stwierdzenia ich sprawności metrologicznej, należy sporządzić dwa rysunki wykresów rzeczywistych błędów: - dla woltomierza (U=f(U) i δU=f(U), - dla amperomierza (I=f(I), δI=f(I). Na tych samych rysunkach wykreślić też linie ich błędów granicznych: ((gU, ( δgU lub ((gI, (δgI.

Jeżeli badane przyrządy mają błędy przekraczające wartości graniczne, to  należy sporządzić  wykres poprawek p=f(U) lub p=f(I), jednocześnie z wykreślonymi na nich wykresami bezwzględnych błędów granicznych: ((gU=f(U) lub ((gI=f(I). Drugi rysunek sporządzić z wykresami błędów względnych: δU=f(U) lub δI=f(I), wraz z wykreślonymi liniami błędów granicznych   ( δgU lub (δgI.

Linie wykresów poprawek przedstawia się odcinkami prostymi, kreślonymi pomiędzy punktami poprawek. Wykresy błędów granicznych zwykle przedstawia się liniami ciągłymi

We wnioskach sprawozdania ocenić sprawność pomiarowa sprawdzonych przyrządów oraz potwierdzić - na podstawie kryterium określającego wymaganą dokładność pomiarów - przydatność układów pomiarowych i przyrządów kontrolnych w zrealizowanych badaniach.

7. Przykłady obliczeniowe

I. Do sprawdzenia woltomierza analogowego o danych: kl 0,2 , (max=100dz i UZ=10V – zastosowano woltomierz cyfrowy o zakresie 10V i dokładności: 0,05% Ux + 2 cyfry. Dla nastawy na sprawdzanym mierniku napięcia 2V woltomierz cyfrowy wskazał 2,031V. Należy:

- Sprawdzić warunki poprawnego doboru przyrządu kontrolnego.

- Obliczyć błąd miernika badanego i ocenić jego dokładność.

Ad. 1. Sprawdzenie warunku na rozdzielczość odczytu Uk:

Odczyt z przyrządu badanego może być wykonany z dokładnością do 0,1 działki elementarnej, co odpowiada rozdzielczości pomiaru napięcia: (Ur,b = 0,1dz (10V/100dz) = 0,01V. Ponieważ wskazania przyrządu kontrolnego mają rozdzielczość (Ur,k = 0,001V, to warunek (Ur,k (  (Ur,b jest spełniony.

Sprawdzenie warunku dokładności pomiaru:

- błąd podstawowy graniczny miernika badanego:

- błąd graniczny przyrządu kontrolnego: .

-niepewność rozszerzona przyrządu kontrolnego , dla p=0,95.

W wykonanym pomiarze warunek:  U(Uk) (  (g (Ub)  - jest spełniony.

Ad. 2. Sprawdzenie warunku:    ((Ub) ( (g(Ub).

Jest: (g (Ub) = 0,02V i  |((Ub) | = |Ub – Uk| = |2,00V – 2,031V| = 0,031V.

W badanym punkcie pomiarowym miernik nie mierzy poprawnie, gdyż jego dokładność nie odpowiada klasie 0,2.

II. Wyznaczono błędy podstawowe miernika kl. 0,5 , o zakresie pomiarowym 7,5V ((max= 75dz) i błędzie granicznym (g,(Ub) =0,0375V =0,04V. Stwierdzono, że błędy miernika przekraczają wartości dopuszczalne. Dla zamieszczonych w tablicy wyników należy sporządzić wykres poprawek.

Tab. 1. Błędy i poprawki miernika

| Ub, V | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ((Ub), V | 0 | -0,017 | -0,033 | -0,046 | -0,022 | +0,034 | +0,061 | +0,035 | -0,008 |
| p, V | 0 | +0,02 | +0,03 | +0,05 | +0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | +0,01 |

Uwagi: Wartości błędów podaje się z rozdzielczością odczytu przyrządu kontrolnego; w przykładzie przyrząd kontrolny miał rozdzielczość 0,001V. Natomiast poprawki są zaokrąglone do wartości rozdzielczości odczytu z przyrządu badanego; w przykładzie: (r(Ub) = 0,1dz (Uz/(max) = 0,1dz (7,5V/75dz) =0,01V.

Wykonanie pomiarów sprawdzających miernik i sporządzenie dla niego wykresu poprawek pozwala nim mierzyć z dokładnością odpowiadającą jego klasie. Np. dla wskazania 5,52V - odczytana z wykresu poprawka wynosi ok. –0,05V. Po jej uwzględnieniu poprawna wartość napięcia wynosi 4,97V.