2. POMIARY MOCY CZYNNEJ  W  SIECI  3-fazowej

- Wprowadzenie

Moc czynna obwodu trójfazowego jest sumą mocy poszczególnych faz, czyli

P = PA + PB + PC = UA IA cos(A + UB IB cos(B + UC IC cos(C .

Jeżeli sieć i obciążenie jest symetryczne, to

P = 3 Uf If cos( =  U If  cos( ,

gdzie: U = Uf – napięcie międzyfazowe.

Zależnie od rodzaju obwodu trójfazowego (trójprzewodowy, czteroprzewodowy) oraz od rodzaju zasilania sieci, jak też obciążenia (symetryczne, niesymetryczne) – moc mierzy się układami pomiarowymi z jednym, dwoma lub trzema watomierzami. Zwykle w układach pomiarowych stosuje się też woltomierze i amperomierze, których wyniki pomiarów pozwalają określić szereg innych parametrów - oceniających tak sieć, jak też odbiornik.

Układy z 3 watomierzami (rys. 1.)

Układami z 3 watomierzami mierzy się poprawnie moc, niezależnie od rodzaju zasilania i odbiornika - tak symetrycznych, jak też niesymetrycznych. Dużą zaletą układów jest to, że poszczególne watomierze wskazują moce przepływające przez każdą z faz. Moc całkowita jest równa sumie wskazań watomierzy.

Rys. 1. Pomiar mocy 3 watomierzami w sieci czteroprzewodowej (z przewodem neutralnym) i trójprzewodowej (z sztucznym punktem neutralnym).

Układ z 1 watomierzem (rys. 2.)

W sieciach trójprzewodowych, z zasilaniem i obciążeniem symetrycznym, moce wszystkich faz są jednakowe, więc wystarczy mierzyć moc jednej fazy, a wynik powiększyć trzy razy, czyli P = 3 PW1.

Rys. 2. Układ pomiarowy z 1 watomierzem w sieci trójprzewodowej

(Sztuczny punkt neutralny N tworzy symetryczna gwiazda, utworzona z obwodu napięciowego watomierza i dwóch oporników, których rezystancje są równe rezystancji obwodu napięciowego watomierza: R= RU,W).

Układ z 2 watomierzami - układ Arona (rys. 3.)

W sieci trójprzewodowej z dowolnym zasilaniem i obciążeniem często stosuje się układ z 2 watomierzami.

Uzasadnienie możliwości pomiaru mocy układem z dwoma watomierzami jest następujące: zwykle w sieci trójprzewodowej jest spełniony warunek: , a z wykresu wskazowego na rys. 4. wynikają relacje: UA – UB = UBA, UC – UB = UBC.

Zgodnie z definicją mocy, moc chwilowa sieci trójfazowej opisuje wyrażenie:

p(t) = uA iA + uB iB + uC iC .

Uwzględniając w powyższym wzorze podane wcześniej relacje (w zapisie wartości chwilowych), uzyskuje się:

p(t) = iA (uA - uB) + iC (uC - uB)

= iA uBA + iC uBC.

Po przeprowadzeniu na powyższej zależności operację uśrednienia, którą w układzie pomiarowym wykonują watomierze, uzyskuje się zależność na mierzona moc

P = PW1 + PW2 = IA UBA cos(30o - (A) + IC UBC cos(30o + (C)

Jeżeli zasilanie i obciążenie sieci są symetryczne, to wskazania obu watomierzy w funkcji kata fazowego zachowują się charakterystycznie, zgodnie z zależnością

P = I U cos(30o - () + I U cos(30o + ()

Dla ( = 60( jeden z watomierzy wskazuje 0. Dla ( ( 60( watomierz ten będzie odchylał się w lewo (poza podziałkę), co interpretujemy jako wskazanie ujemne. W praktyce, dla watomierzy analogowych, zamienia się przewody w obwodzie napięciowym watomierza (następuje zmiana fazy napięcia o 180o), a uzyskane wskazanie notuje się ze znakiem „minus”.

WNIOSKI:

- Układ z 1 watomierzem, ze względu na wymóg pełnej symetrii sieci i obciążenia, może być stosowany w tych w pomiarach, w których kryterium dokładności pomiarów nie jest najważniejsze. Np. nie powinien być stosowany w pomiarach służącym celom rozliczeniom finansowym.

- Analiza metrologiczna układów z 2 i 3 watomierzami prowadzi do wniosków, ze dla cos((0,3 dokładniejszym jest układ z 3 watomierzami.

- Jeżeli celem pomiaru jest też wyznaczenie mocy w poszczególnych fazach, to jedynie przydatny jest układ z 3 watomierzami.

Pomiar mocy watomierzem cyfrowym

W stanowisku laboratoryjnym występuje analizator parametrów sieci ND 1, produkcji firmy LUMEL z Zielonej Góry. Jest to wielofunkcyjny przyrząd mierzący pełny zestaw parametrów określających stan sieci energetycznej i przyłączonych do niej odbiorników. Pełny opis jego możliwości pomiarowych znajduje się na stronie internetowej LME.

Dla realizowanych pomiarów ważne są następujące informacje:

- Przyrząd został fabrycznie układowo skonfigurowany i wyskalowany do pomiarów mocy czynnej, prądów i napięć sieci czteroprzewodowej, w układzie pomiarowym bezpośrednim  - czyli z pomiarem mocy w poszczególnych 3 fazach. Struktura układowa odpowiada więc tradycyjnemu układowi z 3 watomierzami analogowymi - bez przekładników prądowych i napięciowych.

- Napięcie nominalne obwodów napięciowych wynosi 230 V; prąd nominalny obwodów prądowych – 5 A. Prądy i napięcia mogą być trwale przekraczane względem wartości nominalnych nie więcej niż  20%.

- Błędy podstawowe przyrządu wynoszą: 0,2% - dla pomiarów prądów i napięć; 0,5% - dla pomiarów mocy czynnej.

- Pobór mocy dla każdego obwodu napięciowego i prądowego (dla wartości nominalnych) wynosi 0,2 VA. W porównaniu z układem tradycyjnym całkowita moc pobierana przez analizator ND 1 jest około 10-krotnie  mniejsza, co jest jego dużą zaletą.

- Zakres prądowy analizatora może być rozszerzony przez zastosowanie przekładników prądowych, jednak wtedy wskazania mocy i prądów muszą być skorygowane przekładnią stosowanych przekładników.

2. Tablice pomiarowe

Tab. 1. Pomiary mocy czynnej układem z 3 watomierzami – z zastosowaniem przekładników prądowych. Układ pomiarowy z poprawnie mierzonym napięciem.

| WARUNKI POMIARÓW | ODCZYTY |
| --- | --- |
|  | I1 | I2 | I3 | Uf1 | Uf2 | Uf3 | Pw,n | cw | (1 | (2 | (3 |  | (nP |
|  | A | V | W | W/dz | dz | dz | dz | - | W |
| bez obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z obciążeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c.d.  tab. 1.

| WYNIKI OBLICZEŃ |
| --- |
|  |  | PW1 | PW2 | PW3 | (PW1+PW2+PW3) (I | pw | p = ...... | Ur(P) | PF |
| A | V | W | W | W | W | % | - |

Objaśnienia: - zakres pomiarowy watomierzy;  - wartości średnie prądów i napięć fazowych;  - poprawka na wskazania watomierzy; - średni współczynnik mocy odbiornika;  - graniczny błąd niestałość wskazań watomierzy, oszacowany na podstawie obserwacji.

Tab. 2.  Pomiary mocy czynnej 2 watomierzami z zastosowaniem przekładników prądowych. Układ pomiarowy z poprawnie mierzonym napięciem.

| WARUNKI POMIARU | ODCZYTY |
| --- | --- |
|  | I1 | I2 | U1 | U2 | Pw,n | cw | (1 | (2 |  | (nP |
|  | A | V | W | W/dz | dz | dz | - | W |
| bez obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z obciążeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c.d.  tab. 2.

| WYNIKI OBLICZEŃ |
| --- |
|  |  | PW1 | PW2 | (PW1+PW2) (I | pw |  | Ur(P) | PF |
| A | V | W | W | W | W | % | - |

Objaśnienia: - wartości średnie prądów i napięć międzyfazowych;  - poprawka na wskazania watomierzy; ,- jw.

Tab. 3.  Pomiary mocy czynnej 1 watomierzem z zastosowaniem przekładnika prądowego. Układ pomiarowy z poprawnie mierzonym napięciem.

| WARUNKI POMIARU | I1 | Uf1 | Pw,n | cw | (1 |  | (nP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | V | W | W/dz | dz | - | W |
| bez obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |
| z obciążeniem |  |  |  |  |  |  |  |

c.d.  tab. 3.

| I1 (I |  | pw | (PW1+pw) (I |  |  | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia: - zakres pomiarowy watomierza;  - poprawka na wskazania watomierza; - średni współczynnik mocy odbiornika;   - jw.

Tab. 4. Pomiar mocy watomierzem cyfrowym

Dane watomierza: typ …………. , firma ………… , Un=……….V, In= ……..A,

Dane przekładników prądowych: przekładnia (I = ….A/ …A, klasa dokładności ……. .

Obiekt pomiaru: 2 silniki indukcyjne trójfazowe o danych: Un=………...V, In=…..…...A,  Pn=……..…. kW, PFn=….…..

Warunki pomiarów: praca silników bez obciążenia (1) i z pełnym obciążeniem (2).

| Wielkość mierzona | L1 | L2 | L3 | Suma lub wartość średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uf V | (1) |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |
| If A |  |  |  |  |
| P kW |  |  |  | ∑P = … |
|  |  |  |  | ∑P = … |
| Q kvar |  |  |  | ∑Q = … |
|  |  |  |  | ∑Q = … |
| S VA |  |  |  | ∑S = … |
|  |  |  |  | ∑S = … |
| tg φ - |  |  |  |  |
| PF - |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |

Uwagi:

- Gdy w układzie pomiarowym stosowane są przekładniki prądowe, to wskazania ND 1 - dla pomiarów If , P, Q i S – należy zwiększyć o przekładnię przekładnika.

- Ze względu na duże wahania wskazań, to należy oszacować ich wartości średnie i notować z 3 cyframi znaczącymi (tg φ, PF – tylko z dwoma).

- W wykonanych pomiarach nie uwzględniać niedokładności pomiarów, gdyż ich celem jest jedynie ocena porównawcza z wynikami uzyskanymi układem z 3 watomierzami analogowymi. Porównania należy dokonać na podstawie obliczeń różnic procentowych pomiędzy wynikami pomiarów mocy czynnej uzyskanymi obiema układami.

#### 3. Ocena niepewności pomiarów

#### układami z miernikami analogowymi

W ocenie niepewności wykonanych pomiarów mocy czynnej należy uwzględnić:

1. niedokładności stosowanych narzędzi pomiarowych (watomierzy i przekładników),

2. pobór mocy przez przyrządy pomiarowe (błąd metody),

3. niestałości wskazań przyrządów wywołane chwilowymi zmianami napięć sieci

i wahaniami mocy pobieranej przez silnik.

Ad. 1. Na niepewności pomiarów wykonywanych w warunkach laboratoryjnych w głównej mierze wpływają błędy podstawowe narzędzi pomiarowych. Dla przyrządów wskazówkowych błędy podstawowe wynikają z ich klas dokładności.

Podobnie błędy graniczne dopuszczalne przekładników pomiarowych zależą od ich klasy dokładności. Dla przekładników prądowych błędy prądowe przedstawia tab. 3 (wyciąg z normy PN-EN 60044-1).

Tab. 5. Graniczne błędy prądowe przekładników prądowych

| Klasa dokładności | Procentowy błąd prądowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego |
| --- | --- |
|  | 5% | 20% | 50% | 100% | 120% |
| 0.1 | 0,4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0,1 |
| 0,2 | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Ad. 2. W układzie pomiarowym z poprawnie mierzonym napięciem błąd metody wynika z poboru mocy przez woltomierze i obwody napięciowe watomierzy. Dla przyrządów wskazówkowych moc ta zwykle nie przekracza wartość 10 W. Czyli w przypadku pomiaru odbiorników o mocy rzędu kilkuset watów błąd metody będzie duży i wprowadzenie poprawki jest koniecznością, gdyż inaczej uzyskany wynik pomiaru będzie mało wiarygodny.

Ad. 3. W realizowanych pomiarach, wynikiem chwilowych zmian napięcia sieci oraz wahaniami pobieranej mocy przez silniki, występują stosunkowo szybkie i oscylacyjne zmiany wskazań przyrządów, które nie pozwalają na wykonanie dokładnych odczytów z przyrządów klas dokładności 0,5. W tych warunkach odczyty należy uśrednić, a przyjętą niedokładność odczytu, odpowiadającą połowie lub pełnej działce elementarnej podziałki watomierza, uwzględnić w ocenie niepewności pomiarów mocy. Przedstawione warunki pomiarów mają często miejsce w pomiarach przemysłowych, czyli w środowisku niesprzyjającym dokładnym pomiarom.

Niepewność  pomiaru mocy odbiornika symetrycznego

układem  z  3  watomierzami

- Niepewność standardowa łączna pomiaru mocy czynnej wynika z równania pomiaru:

Ogólna zależność na obliczenie wartości bezwzględnej niepewności standardowej łącznej ma postać:

.

Ponieważ zachodzi relacja: ,

to      ,

i    .

Dla odbiornika symetrycznego, jakim jest silnik trójfazowy, wskazania poszczególnych watomierzy są podobne, a w związku z tym, można z wystarczającym przybliżeniem przyjąć równość ich względnych niepewności: , i obliczenia wykonać dla wskazań pojedynczego watomierza. Wtedy

gdzie: ,

.

Niepewność rozszerzona pomiaru P:   ,

gdzie współczynnik rozszerzenia k = 2 - dla poziomu ufności 0,95.

Niepewność rozszerzona bezwzględna:

Niepewność pomiaru mocy odbiornika

układem z 2 watomierzami

- Niepewność standardowa łączna pomiaru mocy czynnej wynika z równania pomiaru:

Ogólna zależność na obliczenie wartości bezwzględnej niepewności standardowej łącznej ma postać:

,  i jak powyżej: ,

to      ,

i    .

W ogólnym przypadku wskazania watomierzy nie są podobne, a w związku z tym, należy obliczyć niepewności standardowe dla każdego z watomierzy, czyli

,

,

Niepewność rozszerzona pomiaru P:   ,

gdzie współczynnik rozszerzenia k = 2 - dla poziomu ufności 0,95.

Niepewność rozszerzona bezwzględna:

## Niepewność  pomiaru  mocy  układem  z 1 watomierzem

Z równania pomiaru: P=3P1, w którym P1=(I  Pw1, wynika:

uτ(P) = uτ(P1), i też  uτ,r(P) = uτ,r(P1),

gdzie:  .

Dalsze obliczenia niepewność pomiaru są podobne jak dla układu z 2 watomierzami.

Do zmierzonej wartości mocy układem z 1 watomierzem - uwzględniając w obliczeniach niepewności tylko wymienione błędy - należy podchodzić z duża rezerwą, gdyż nawet niewielkie odstępstwo od warunku symetrii sieci i odbiornika (co zwykle występuje), równanie pomiaru nie daje poprawnego wyniku pomiaru mocy.

SPRAWOZDANIE powinno zawierać:

- Spis przyrządów pomiarowych

- Dane obiektu pomiarowego

- Rysunki układów pomiarowych

- Przykładowe obliczenia wszystkich wielkości mierzonych, w tym niepewności pomiarów

- Ocenę porównawczą wykonanych pomiarów mocy czynnej stosowanymi układami pomiarowymi. Można to stwierdzić na podstawie wyznaczenia procentowych różnic jakie występują pomiędzy uzyskanymi wynikami. Wiarygodności pomiarów będzie duża, jeżeli obliczone różnice nie będą większe od sumy niepewności porównywanych wyników.

# Text boxes

Rys. 4. Wykres wskazowy dla układu Arona

Rys. 3.Układ Arona