## 9. POMIARY  MOCY  BIERNEJ  W  SIECI  3-fazowej

1. Wprowadzenie

Pomiary mocy biernej nie są tak popularne jak mocy czynnej, gdyż głównie wykonywane są w dużych rozdzielniach energetycznych i w dużych zakładach przemysłowych. W zasadzie brak jest w handlu przyrządów do pomiarów mocy biernej - czyli waromierzy. W sieciach trójfazowych ich funkcje pomiarowe z powodzeniem realizują układy z watomierzami. Stąd panuje dość powszechny pogląd o ich mniejszej wadze względem pomiarów mocy czynnej. Opinia ta jest wysoce niesprawiedliwa, chociażby biorąc pod uwagę ważny dla energetyki i odbiorców przemysłowych problem kompensacji mocy biernej.

Podstawowym warunkiem stosowania watomierzy do pomiaru mocy biernej w sieciach trójfazowych jest symetria napięć, tzn. odpowiednie napięcia fazowe i międzyfazowe są względem siebie przesunięte w fazie o kąt (/2, oraz napięcia międzyfazowe są o  razy większe od napięć fazowych. Zaś przebiegi napięć nie powinny znacznie odbiegać od sinusoidalnego. W przeciwnym razie powstają błędy dodatkowe (metody) o wartościach zależnej od stopnia asymetrii i poziomu odkształcenia napięć.

W większości sieci przesyłowych i przemysłowych możliwe są w pomiary mocy biernej. Jednak zawsze należy oszacować błędy dodatkowe, gdyż ich duże wartości czynią pomiar bezzasadny.

Pomiar mocy biernej watomierzem sprowadza się do zasilania obwodu napięciowego watomierza napięciem opóźnionym w fazie względem napięcia stosowanego przy pomiarze mocy czynnej o kąt 90o (rys. 1).

Rys. 1. Zasada pomiaru mocy biernej watomierzem

W pomiarze mocy czynnej równanie przetwarzania watomierza ma postać:

Pw = U I cos(.

Gdy do obwodu napięciowego watomierza podane zostanie napięcie, równe co do wartości napięciu U, a opóźnione o (/2, to równanie przyjmuje postać definiującą moc bierną:

=  I cos( =  I cos(90o-() = U I sin( = Q.

W związku z tym, pomiar mocy biernej w sieci jednofazowej wymaga zastosowania odpowiedniego przesuwnika fazowego. Natomiast w symetrycznych sieciach trójfazowych wykorzystuje się układy pomiarowe z watomierzami, zasilając je odpowiednio dobranymi napięciami fazowymi lub międzyfazowymi, dającymi żądane przesunięcie fazowe. Tak włączone watomierze zwane są waromierzami.

### Pomiar mocy biernej  3 waromierzami (rys. 2)

Obwody napięciowe watomierzy włączone są do odpowiednich napięć międzyfazowych, dzięki temu uzyskuje się wymagane w pomiarze mocy biernej przesunięcia fazowe. Układ nadaje się po pomiarów obciążeń niesymetrycznych, gdyż każdy z watomierzy mierzy moc bierną fazy, do której jest włączony jego obwód prądowy. Jest to dużą zaletą tego układu.

###### Rys. 2. Układ pomiarowy z trzema waromierzami

Równanie pomiaru ma postać: Q =(QW1+ QW2+ QW3). Występujący w równaniu pomiaru współczynnik 1/ wynika z włączenia watomierzy na napięcia międzyfazowe, które powoduje wzrost jego wskazań o , względem pomiaru mocy czynnej.

### Pomiar mocy biernej 1 waromierzem (rys. 3)

Jeżeli obciążenie jest symetryczne, to moc bierną można mierzyć 1 watomierzem włączonym do dowolnej fazy, a jego wskazanie pomnożyć przez , gdyż:

Q =(3 QW1) = QW1.

Rys. 3. Pomiar mocy biernej 1 waromierzem

Poprawność włączenia watomierza do obwodu z rys. 3. objaśnia rys. 4. Obwód napięciowy watomierza jest zasilany napięciem międzyfazowym U23, przesuniętym w fazie względem napięcia fazowego U1 o kąt (/2.

### Rys. 4. Wykres wskazowy dla układu pomiaru mocy biernej 1 waromierzem

### Pomiar mocy biernej 2 waromierzami (rys. 5. i 6.)

Przez analogię do układu pomiaru mocy czynnej 2 watomierzami (układ Arona) w podręcznikach jest przedstawiany podobny układ do pomiaru mocy biernej, czasami zwany  zmodyfikowanym układem Arona mocy biernej.

###### Rys. 5. Pomiar mocy biernej 2 watomierzami w sieci trójprzewodowej

###### (brak przewodu neutralnego)

Wymagane do pomiaru mocy biernej napięcia fazowe uzyskuje się przez wytworzenie sztucznego punktu neutralnego. Daje go symetryczna gwiazda, składająca się z obwodów napięciowych watomierzy i dodatkowego opornika o rezystancji Rd = RU,W (RU,W – rezystancja obwodu napięciowego watomierza).

Jak wynika z analizy pracy tego układu, jego przydatność występuje tylko w pomiarach obciążeń symetrycznych, czym zasadniczo różni się od układu Arona do pomiaru mocy czynnej. Informacji tej nie podaj większość podręczników, co w praktyce pomiarowej może prowadzić do błędnej oceny wyników pomiarów. W związku z tym, układu tego nie powinno się nazywać układem Arona, a jego możliwości pomiarowe dla odbiorników symetrycznych z powodzeniem może spełniać układ z 1 watomierzem.

###### W symetrycznej sieci czteroprzewodowej i z obciążeniem symetrycznym można mierzyć moc bierną układem z dwoma watomierzami, bez konieczności tworzenia sztucznego zera, co przedstawia rys. 6.

Rys.6. Pomiar mocy biernej 2 watomierzami w sieci czteroprzewodowej

Pomiar mocy biernej przyrządem cyfrowym – ND 1.

W stanowisku laboratoryjnym znajduje się analizator parametrów sieci ND 1, produkcji firmy LUMEL z Zielonej Góry. Jest to wielofunkcyjny przyrząd mierzący pełny zestaw parametrów, określających stan sieci energetycznej i przyłączonych do niej odbiorników. Pełny opis jego możliwości pomiarowych znajduje się na stronie internetowej LME.

Dla realizowanych pomiarów ważne są następujące informacje:

- Przyrząd został fabrycznie skonfigurowany układowo do pomiarów mocy czynnej, prądów i napięć fazowych w sieci czteroprzewodowej - w układzie pomiarowym bezpośrednim, czyli do pomiaru mocy czynnej w poszczególnych 3 fazach. Struktura układowa odpowiada więc tradycyjnemu układowi z 3 watomierzami - bez przekładników prądowych i napięciowych.

- Napięcie nominalne obwodów napięciowych wynosi 230 V; prąd nominalny obwodów prądowych – 5 A. Prądy i napięcia mogą być trwale przekraczane względem wartości nominalnych nie więcej niż  20%.

- Błędy podstawowe przyrządu wynoszą: 0,2% - dla pomiarów prądów i napięć; 0,5% - dla pomiarów mocy czynnej.

- Pobór mocy dla każdego obwodu napięciowego i prądowego (dla wartości nominalnych) wynosi 0,2 VA. W porównaniu z układem tradycyjnym całkowita moc pobierana przez analizator ND 1 jest około 10-krotnie mniejsza, co jest jego dużą zaletą.

## 2. Tablice pomiarowe

## Tab. 1. Pomiary mocy biernej pobieranej przez  silniki 3-fazowe - układem z 3  waromierzami.

## Dane znamionowe silników: typ .................,  Pn= ........... kW,  In= ............. A,

## Un= ............ V,  cos(n = .......... .

| WARUNKI POMIARU | ODCZYTY |
| --- | --- |
|  | AMPEROMIERZE | WOLTOMIERZE | WAROMIERZE |
|  | Iz | I1 | I2 | I3 | Uz | U1 | U2 | U3 | Qz | cw | (1 | (2 | (3 | (nQw |
|  | A | A | A | A | V | V | V | V | var | var/ dz | dz | dz | dz | var |
| bieg jałowy silników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| silniki obciążone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c.d. Tab. 1.

| OBLICZENIA |
| --- |
| QW1 | QW2 | QW3 |  | U | (U | I |  |  | PF | P |
| var | var | var | - | V | % | A | var | % | - | W |

W tablicy: (nQw – oszacowana w czasie pomiarów graniczna niestałość wskazań przyrządów, U, I - średnie wartości napięć międzyfazowych i prądów; – moc czynna odbiornika symetrycznego; PF – współczynnik mocy odbiornika (obliczony z wartości P i Q – licząc tgφ i cosφ), (U – współczynnik asymetrii napięciowej.

Uwaga: Ze względu na niestałość wskazań przyrządów w czasie pomiarów odczyty z przyrządów należy uśrednić z dokładnością odpowiadającą połowie działki elementarnej.

## Tab. 2. Pomiary mocy biernej pobieranej przez  silniki - układem z 2  waromierzami.

## Dane znamionowe silników: typ .................,  Pn= ........... kW,  In= ............. A,

## Un= ............ V,  cos(n = .......... .

| Warunki pomiaru | Odczyty |
| --- | --- |
|  | Amperomierze | Woltomierze | Waromierze |
|  | Iz | I1 | I2 | Uf1 | Uf2 | Uf | Qz | cQ | α1 | α2 | ∆nQ |
|  | A | A | A | V | V | V | var | var/dz | dz | dz | var |
| bieg jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pełne obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obliczenia |
| --- |
| Qw1 | Qw2 |  | Uf | (U | If |  |  | PF | P |
| var | var | - | V | - | A | var | % | - | W |

c.d. Tab. 2.

W tablicy: Uf, I - średnie wartości napięć i prądów fazowych; (U – współczynnik asymetrii napięciowej, przyjęty z pomiarów układem z 3 waromierzami; – moc czynna odbiornika symetrycznego; P – współczynnik mocy odbiornika (obliczony z wartości P i Q – licząc tgφ i cosφ)

Tab. 3. Pomiar mocy przyrządem cyfrowym

Dane przyrządu: typ …………. , firma ………… , Un=……….V, In= ……..A, Pn= ………kW

Dane przekładników prądowych: przekładnia (I = ….A/ …A, klasa dokładności ……. .

Obiekt pomiaru: 2 silniki indukcyjne trójfazowe o danych: Un=………...V, In=…..…...A,  Pn=……..…. kW, PFn=….…..

Warunki pomiarów: praca silnika bez obciążenia i z pełnym obciążeniem.

| Wielkość mierzona | L1 | L2 | L3 | Suma lub wartość średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uf V |  |  |  |  |
| If A |  |  |  |  |
| P kW |  |  |  | ∑P=… |
|  |  |  |  | ∑P=… |
| Q kvar |  |  |  | ∑Q=… |
|  |  |  |  | ∑Q=… |
| S VA |  |  |  | ∑S=… |
|  |  |  |  | ∑S=… |
| tgφ - |  |  |  |  |
| PF - |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |

Uwagi:

- Należy zestawić jednocześnie 2 układy: układ pomiarowy z przyrządem ND 1 – do pomiaru mocy czynnej i układ z 3 watomierzami analogowymi – do pomiaru mocy biernej.

- Ze względu na duże wahania wskazań oszacować wartości średnie i notować je z 3 cyframi znaczącymi (tgφ, PF, φ – tylko z dwoma cyframi).

- W wykonanych pomiarach nie uwzględniać niedokładności pomiarów, gdyż ich celem jest jedynie ocena porównawcza z wynikami uzyskanymi układami z miernikami wskazówkowymi.

#### 3. Szacowanie niepewności pomiarów

W ocenie niepewności wykonanych pomiarów mocy biernej należy uwzględnić:

Ad. 1. Na niepewności pomiarów wykonywanych w warunkach laboratoryjnych w głównej mierze wpływają błędy podstawowe narzędzi pomiarowych. Dla przyrządów wskazówkowych błędy podstawowe wynikają z ich klas dokładności.

Podobnie błędy graniczne dopuszczalne przekładników pomiarowych zależą od ich klasy dokładności. Dla przekładników prądowych ich błędy prądowe przedstawia tab. 4 (wyciąg z normy PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe. PKN 2000).

Tab. 4. Graniczne błędy prądowe przekładników prądowych

| Klasa dokładności | Procentowy błąd prądowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego |
| --- | --- |
|  | 5% | 20% | 50% | 100% | 120% |
| 0.1 | 0,4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0,1 |
| 0,2 | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Ad. 2. W okresie wykonywania pomiarów występują zauważalne wahania napięć sieci i prądów pobieranych przez silniki. Wynikiem tego nie są możliwe dokładne odczyty z przyrządów o klasach dokładności 0,5. W zaistniałych warunkach wskazania należy uśrednić z dokładnością odpowiadającą połowie działki elementarnej, a do wyników pomiarów wprowadzić dodatkowy błąd niestałości wskazań.

Ad. 3. Jak wiadomo, wiarygodny pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej zakłada jej symetrię. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony w dostatecznym stopniu, to pomiary będą obarczone błędami o wartościach przekraczających rozsądne granice, a uzyskane z nich wyniki stają się niewiarygodne i praktycznie nieprzydatne. Natomiast, gdy sieć zasilająca ma umiarkowaną asymetrię, to wynikłe z niej błędy można oszacować i uwzględnić w niepewności pomiaru. Maksymalny błąd od asymetrii napięciowej sieci wynika z zależności:

w której: - współczynnik asymetrii napięciowej, wyrażony w %; sin( = Q/S - sinus         równoważnego (uśrednionego)  kąta fazowego odbiornika.

Współczynnik asymetrii napięciowej z dobrym przybliżeniem wyznacza zależność:        ,

w której: – średnia wartość napięcia międzyfazowego,

(U1=U1 – U ,   (U2=U2 – U ,   (U3=U3 – U .

Przyjmując np. współczynnik asymetrii napięciowej (U=5%, to obliczone błędy dodatkowe wynoszą: 5,2 % - dla cos( = 0,3 i 8,3% - dla cos( = 0,8. Podane wartości błędów dowodzą znacznego wpływu asymetrii napięć sieci trójfazowej na dokładność pomiarów mocy biernej. Stąd warunek jej dużej symetrii jest w pełni uzasadniony. W sieciach przemysłowych niskiego napięcia współczynnik asymetrii zwykle nie przekracza 1(2%.

Niepewności pomiaru mocy biernej odbiornika symetrycznego układem półpośrednim z 3 waromierzami

- Niepewność standardowa łączna pomiaru mocy biernej wynika z równania pomiaru:

Ogólna zależność na obliczenie wartości bezwzględnej niepewności standardowej łącznej ma postać:

,

a ponieważ zachodzi relacja: ,

to      ,

i    .

Dla odbiornika symetrycznego, jakim jest silnik trójfazowy, wskazania poszczególnych waromierzy są podobne, a w związku z tym, można przyjąć z wystarczającym przybliżeniem równość ich względnych niepewności: , a obliczenia wykonać dla wskazań pojedynczego waromierza. Wtedy

gdzie: ,

a  ; (as – błąd asymetrii sieci.

Niepewność rozszerzona pomiaru Q:  Ur(Q)=k uτ,r (Q),gdzie k = 2 – dla p= 0,95.

Niepewność rozszerzona bezwzględna:

Niepewność pomiaru mocy 2 waromierzami

Dla równania pomiaru:   , w którym:i ,

zależności opisujące niepewności standardowe łączne przyjmuje postacie:

.

.

Dla rozpatrywanego układu pomiarowego wskazania waromierzy zwykle nie są jednakowe, stąd niepewności standardowe należy obliczyć dla każdego z nich. Wtedy:

,

, gdzie:

(as – błąd asymetrii sieci.

### Dalsze postępowanie - jak w pomiarach z 3 watomierzami.

Niepewność pomiaru mocy 1 waromierzem

Równanie pomiaru układem z 1 waromierzem ma postać: Q =  Q1 , w którym Q1=(I QW1.

Niepewności standardowe: - bezwzględna:  u(Q) = u(Q1),

- względna:       ur(Q) =  ur(Q1),

gdzie: ,

;(as – błąd asymetrii sieci

Niepewność rozszerzona:  Ur(Q) = k ur(Q1) - gdzie k = 2, dla p = 0,95.

Uwaga: Równanie pomiaru dla układu z 1 waromierzem obowiązuje dla odbiornika w pełni symetrycznego. W praktyce odbiorniki trójfazowe mają mniejszą lub większą asymetrię, stąd pomiar mocy może być obarczony większą niepewność niż obliczoną z powyższych zależności. Poprawność wykonanych pomiarów można ocenić na podstawie ich porównanie z wynikami uzyskanymi innymi układami pomiarowymi.

SPRAWOZDANIE powinno zawierać:

- spis przyrządów pomiarowych; dane obiektu pomiarowego; rysunki układów pomiarowych

- tablice pomiarów z opracowanymi wynikami pomiarów i przykładowe obliczenia wszystkich mierzonych wielkości

- wnioski dotyczące dokładności pomiarów z ocenę porównawczą zmierzonych mocy biernych stosowanymi układami (pomiary można uznać za wiarygodne, jeżeli różnice wartości mocy nie będą większe od sumy niepewności ich pomiarów!).